## Historial de Mantenimiento
REPORTE DE HISTORIAL BIOMÉDICO
DETALLES DEL ACTIVO FIJO
EQUIPO: | Electrobisturi monopolar bipolar |  |  | SERVICIO / ÁREA: | centro quirúrgico
MARCA: | ALSA | MODELO: | EXCELL 205 MCDSe | N° SERIE: | 3036- 11 / 16, | ESTADO: | operativo
PLACA / TAG: | Sin codigo | ITEM NO: | proyecto
TRAZABILIDAD DE INTERVENCIONES TÉCNICAS
PERÍODO | FECHA | TIPO TRABAJO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | TÉCNICO | HORAS
MAYO 2022 | 25-05-22 | PREVENTIVO | OP155 , el equipo queda Operativo, se utilizo el insumo , fecha 25-05-22 |  |  | NO ESPECIFICADO | N/A
NOVIEMBRE 2022 | 16-11-22 | PREVENTIVO | OP - 504 estado inicial OPERATIVO, estado final OPERATIVO ejecutado por: Eva Ramos Chipana , fecha 16-11-22 |  |  | NO ESPECIFICADO | N/A
MAYO 2023 | 22-05-23 | PREVENTIVO | OP - 1150 Estado inicial operativo , Error de: Mantenimiento preventivorepuestos usados: , Se observa /recomienda: , Se requiere: , Responsable: Jesus Samuel Mamani Ramos, Horas usadas: 5, Estado final: operativo , fecha 22-05-23 |  |  | JESUS SAMUEL MAMANI RAMOS | 5
NOVIEMBRE 2023 | 15-11-23 | PREVENTIVO | OP - 1851 Estado inicial operativo , Error de: Mantenimiento Preventivo, Actividades desarrolladas: Se realizo desmontaje inspección y limpieza de la carcaza, Se realizo desmontaje y limpieza de tarjetas electrónicas, Se realizo revisión de accesorios, revision del sistema electrico, pruebas de islamiento, Se realizo revisión y limpieza del panel frontal. , Se realizó montaje y pruebas de funcionamiento, Se procedio a sopletear el equipo en el interior y limpiar sus pines con limpia contactos, Se realizo verificación del equipo en corte y coagulación con lápiz monopolar, Se realizo pruebas de operatividad de los pedales de corte y coagulación del bipolar y monopolar, Se deja operativo el equipo en servicio, repuestos usados: , Se observa /recomienda: , Se requiere: , Responsable: Jesus Samuel Mamani Ramos, Horas usadas: 4, Estado final: operativo , fecha 15-11-23 |  |  | JESUS SAMUEL MAMANI RAMOS | 4
FEBRERO 2024 | FEBRERO 2024 | PREVENTIVO | OP - 2187; Estado Inicial: Operativo; Error de: Mantenimiento Preventivo; Actividades desarrolladas: Se realizó desmontaje y limpieza del equipo general (carcaza y pedal) , Se realizó revisión y limpieza de tarjetas electronicas , Se realizó revisión de accesorios. Revisión de sistema electrico, prueba de aislamiento, Se realizó revisión y prueba de panel frontal , Se realizo montaje y pruebas de funcionamiento, Se realizo prueba con el lapiz de electrobisturi de corte y coagulación esta OK, Se realizó prueba con el pedal monopolar corte y coagulación esta OK, Se realizó verificación y prueba con la placa neutra esta OK, Se dejo el equipo operativo,; Responsable: Eva Ramos Chipana, ; Horas Usadas: 3 horas hombre; Estado final: Operativo; Fecha: 05/02/2024 |  |  | EVA RAMOS CHIPANA | 3
AGOSTO 2024 | AGOSTO 2024 | PREVENTIVO | OP - 2791; Estado Inicial: Operativo; Error de: Mantenimiento Preventivo; Actividades desarrolladas: Desmontaje y limpieza general de carcaza; Revision y limpieza de tarjetas electronicas; Revision de accesorios. Revision de sistema electrico, pruebas de aislamiento, Revision y prueba de panel frontal; Montaje y pruebas de funcionamiento, Se realizó el encendido y apagado del equipo esta OK., Se realizó la desconexión de la red electrica para el mantto preventivo., Se realizó desmontaje y limpieza y de las tarjetas de control de corte y coagulación, tarjeta madre, fuente poder, los disipadores de calor, contactos electricos., Se realizó limpieza y verificación de los indicadores de control del panel frontal, N.P., programción, monopolar y bipolar esta OK., Se realizó prueba de corte y coagulación el cual se programo con el lapiz electrobisturi esta OK, y tambien con el pedal monopolar esta OK., Se dejo el equipo operativo., , , ; Respuestos usados: - - , - - , - - , - - , - - , - - , - - , - - ; Se observa/recomienda: ; Se requiere: ; Responsable: Eva Ramos Chipana, ---; Horas Usadas: 3; Estado final: Operativo; Fechas: 09/08/2024 07:30 - 07:30 10:30 |  |  | EVA RAMOS CHIPANA | 3
SEPTIEMBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | PREVENTIVO | OP - 2931; Estado Inicial: Operativo; Error de: Mantenimiento Preventivo; Actividades desarrolladas: Desmontaje y limpieza general de carcaza; Revision y limpieza de tarjetas electronicas; Revision de accesorios. Revision de sistema electrico, pruebas de aislamiento, Revision y prueba de panel frontal; Montaje y pruebas de funcionamiento, Se realizó el encendido y apagado del equipo esta OK., Se realizó inspección visual de posibles daños o deformaciones del equipo esta OK. , Se realizó la desconexión de la red electrica para el mantto preventivo y limpieza general del equipo., Se realizó desmontaje y limpieza de las tarjetas electronicas, la tarjeta de fuente poder, los disipadores de calor, limpieza de los cables de los pedales, y pedal monopolar y pedal bipolar, Se realizó limpieza del panel frontal y verificación de los indicadores y programción en modos y regulación en watts, control y verificación de los parametros de monopolar y bipolar , Se realizó prueba con el lapiz de electrobisturi en el monopolar programdo en modo 5 y regulado en corte con 30 watts y en coagulación con 30watts esta OK, y en el canal bipolar programado en modo 9 y regulado a partir 15watts para coagulación esta OK., Se dejo el equipo operativo., , ; Respuestos usados: - - , - - , - - , - - , - - , - - , - - , - - ; Se observa/recomienda: ; Se requiere: ; Responsable: Eva Ramos Chipana, ---; Horas Usadas: 3.5; Estado final: Operativo; Fechas: septiembre - 16/09/2024 07:30 |  |  | EVA RAMOS CHIPANA | 3.5
MAYO 2025 | MAYO 2025 | PREVENTIVO | OP - 3934; Estado Inicial: Operativo; Error de: Mantenimiento Preventivo; Actividades desarrolladas: Desmontaje y limpieza general de carcaza; Revision y limpieza de tarjetas electronicas; Revision de accesorios. Revision de sistema electrico, pruebas de aislamiento, Revision y prueba de panel frontal; Montaje y pruebas de funcionamiento, Se realizó el encendido y apagado del equipo esta OK., Se realizó una inspección visual del equipo para detectar posibles daños o componentes sueltos., Se realizó la desconexión de la red electrica para el mantenimiento preventivo y limpieza general del equipo., Se realizó desmontaje y limpieza del equipo accediendo a las diferentes tarjetas de control,tarjeta de poder, los flat de comunicación, conectores de los sistema electrico y los disipadores de calor. , Se realizó verificación y limpieza de los cables y conectores de los pedales y los pedales de monopolar y bipolar. , Se realizó verificación de los indicadores de control del panel frontal y verificación del indicador de la placa neutra, verificación de funcionamiento de las teclas de programación. , Se realizó verificación y limpieza del cable y verificación de los conectores de la placa neutra., Se realizó prueba de funcionamiento en el canal de corte programado con una carga de 30W; y para el canal de coagulación programado con una carga de 30W. Pasó con normal funcionamiento. , Se dejo el equipo operativo.; Respuestos usados: - - , - - , - - , - - , - - , - - , - - , - - ; Se observa/recomienda: ; Se requiere: ; Responsable: Eva Ramos Chipana, ---; Horas Usadas: 3.5; Estado final: Operativo; Fechas: mayo - 07/05/2025 09:00 |  |  | EVA RAMOS CHIPANA | 3.5
NOVIEMBRE 2025 | NOVIEMBRE 2025 | PREVENTIVO | OP - 4821; Estado Inicial: Operativo; Error de: Mantenimiento Preventivo; Actividades desarrolladas: Desmontaje y limpieza general de carcaza; Revision y limpieza de tarjetas electronicas; Revision de accesorios. Revision de sistema electrico, pruebas de aislamiento, Revision y prueba de panel frontal; Montaje y pruebas de funcionamiento, Se realizó inspección visual del equipo, verificando estado del gabinete, panel de control, cables de conexión, pedal de activación y accesorios. no encontrando anomalias., Se conectó el equipo a la red eléctrica y se verificó arranque normal del sistema, iluminación correcta del display, respuesta de teclas y activación de alarmas visuales y sonoras., Se retiraron las cubiertas principales para inspección de la tarjeta de control, módulos de potencia y cableado interno. , Se efectuó limpieza con aire comprimido y brocha, eliminando polvo de los módulos de potencia y ventilación para asegurar adecuada disipación térmica y prevenir fallas eléctricas., Se realizó simulación de uso mediante resistencias de prueba, verificando la salida de energía en modos corte y coagulación, asegurando estabilidad de voltaje y frecuencia de radiofrecuencia dentro de los parámetros establecidos por el fabricante., Se comprobó la respuesta del pedal de activación, conexión correcta de electrodos y pinzas, y ausencia de caída de señal durante la simulación de uso., Se realizó limpieza general del gabinete, display, cables y accesorios con solución desinfectante no corrosiva. Se ejecutó prueba funcional completa, dejando el electrobisturí operativo y dentro de los parámetros de seguridad y desempeño recomendados., , ; Respuestos usados: - - , - - , - - , - - , - - , - - , - - , - - ; Se observa/recomienda: ; Se requiere: ; Responsable: Diego Emilio Cohayla Vargas, ---; Horas Usadas: 4.5; Estado final: Operativo; Fechas: noviembre - 10/11/2025 07:30 |  |  | DIEGO EMILIO COHAYLA VARGAS | 4.5